Техническое задание на устройство для преодоления лестниц человеком, находящимся в кресле-коляске

| Наименование товара | Требования к товару |
| --- | --- |
| Устройство для преодоления лестниц человеком, находящимся в кресле-коляске | Устройство для преодоления лестниц человеком, находящимся в кресле-коляске (далее устройство) должно иметь следующие функции: - Фиксирования коляски с находящимся в ней человеком; - Перемещения по ступеням; - Непрерывного движения, активируемого с помощью элемента управления; - Аварийной остановки мотора с помощью кнопки; - Изменения угла наклона стойки управления; - Изменения высоты расположения штанги для фиксации коляски; - Индикация уровня заряда аккумулятора; - Выбора направления движения при активации с помощью элемента управления; Устройство должно быть выполнено в виде электромеханической системы, в состав которой входит: стойка управления; гусеницы; панель с элементами для управления устройством, подголовник, штанга для фиксации коляски, фиксаторы для ручек коляски, опоры для колёс кресла, встроенный, автономный и перезаряжаемый источник питания, панель управления с ключом для активации электроники устройства, вал для ручного перемещения устройства. Стойка управления должна иметь рукоятки, установленные в её верхней части на фиксированной высоте от пола. Панель с элементами для управления устройством должна быть установлена между рукоятками устройства. Гусеницы должны служить в качестве опоры и средства перемещения устройства по лестнице. Подголовник должен быть установлен под рукоятками для обеспечения комфортного упора головы. Ниже подголовника должна располагаться штанга для фиксации коляски с закреплёнными на её концах фиксаторами для ручек коляски. Устройство должно иметь колёса для перемещения и поворотов устройства на горизонтальной поверхности без использования гусениц. Устройство должно иметь разъём для зарядки источника питания и ремни безопасности для пассажира. - Технические характеристики: - Время зарядки аккумулятора: не более 8 часов; - Количество ступеней индикации заряда аккумулятора: не менее 3; - габаритные размеры устройства в сборе, мм: от 620 до 660 х от 1260 до 1280 х от 980 до 1020; - Размер основания, мм: от 300 до 320 х от 940 до 960 х от 295 до 315; - Размер рулевой стойки, мм: от 630 до 650 х от 1060 до 1080 х от 360 до 380; - Вес устройства, кг: не более 45; - Скорость подъёма по лестнице, м/мин: не менее 5,8; - Скорость спуска по лестнице, м/мин: не менее 8,8; - Грузоподъёмность, кг: не менее 160; - Максимальный угол наклона лестницы для осуществления подъёма или спуска, градус: 35; - Минимальная температура при эксплуатации: не выше -20 градусов Цельсия; - Максимальная температура при эксплуатации: не ниже +50 градусов Цельсия; - Мощность двигателя постоянного тока: не менее 200 ватт; |